附件

15批次不符合规定医疗器械信息

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子阴道镜 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | 江苏锦源医疗科技有限公司 | JY-2620 | 2020年6月/无/200662010 | 电快速瞬变脉冲群 |
| 2 | 一次性使用硅胶导尿管 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 三腔型 | 1907P004 | 可靠性 |
| 3 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 江苏新智源医学科技有限公司 | 江苏新智源医学科技有限公司 | A型 | 20190710/20200102/无 | 配合性能 |
| 4 | 一次性使用导尿管 | 扬州市永长医疗器械厂 | 扬州市永长医疗器械厂 | 4.0mm（12Fr） | 20200320/无/无 | 耐弯曲 |
| 5 | 一次性使用导尿管 | 江苏荣业科技有限公司 | 江苏荣业科技有限公司 | 4.0mm（12Fr） | 20200602/20200602/无 | 耐弯曲 |
| 6 | 一次性使用导尿管 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | C型 5.3mm(16Fr) | 20200417/20200417/无 | 耐弯曲 |
| 7 | 动态心电记录仪 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | GWE10 | 2020-06-09/无/序列号：GWE10-1900-2064-0054 | 识别、标记和文件，辐射发射，静电放电 |
| 8 | 一次性使用无球囊导尿管 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | Fr14 4.7mm×360mm | 20200508/无/无 | 连接器分离力 |
| 9 | 阴道镜数码成像系统 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | KN-2200 | 2020-05/无/机号：20046495 | 静电放电，电快速瞬变脉冲群 |
| 10 | 数码电子阴道镜 | 徐州国健电子设备科技有限公司 | 徐州国健电子设备科技有限公司 | GJ-8000C | 2020年07/无/20078306 | 静电放电 |
| 11 | 一次性使用高频手术电刀笔 | 扬州宇润科技发展有限公司 | 扬州宇润科技发展有限公司 | YRGDD-Ⅰ-D-70 | 2020年05月23日/无/无 | 手术附件电缆的固定，高频电介质强度，工频电介质强度 |
| 12 | 一次性使用高频电刀笔 | 江苏乐腾医疗器械科技有限公司 | 江苏乐腾医疗器械科技有限公司 | BT-P-EV-01 | 20200619/20200619/无 | 手术附件电缆的固定 |
| 13 | 一次性手控刀 | 常熟市沪通电子有限公司 | 常熟市沪通电子有限公司 | GSD-SE01-1 | 2020/05/11/6405/无 | 高频电介质强度，工频电介质强度 |
| 14 | 一次性使用手术电极 | 常州市迪诺医疗科技有限公司 | 常州市迪诺医疗科技有限公司 | DN-2 | 20200605/无/无 | 手术附件电缆的固定 |
| 15 | 空气波压力综合治疗仪 | 徐州市鼎泰电子科技有限公司 | 徐州市鼎泰电子科技有限公司 | DT-5A | 2020.6.4/无/KQB202005033 | 对地漏电流 |